Laboratorní záznam měření LIBS

Praha ÚFCH JH 18. – 23. srpna 2016

Měřeno pomocí Ar-F excimerovém laseru a Nd-YAG laseru

Měření spekter - meteority Praha 19. 8. 2016

| P. č. | Označení meteoritu | Název souboru | Snímek vzorku | Poznámky k měření | Další poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jiddat al Harasis JAH-267 - mezosiderit | jah-267-bodXX |  |  | TKW 16 kg, hmotnost 1,9 g, Omán |
|  |  | jah-267-bod01 až bod07 |  | atmosférický tlak, opak 10, gate width (gw) – 5 mikrosekund, Time delay (td) 900 ns, amp. 3600 | Energie pulsu kolem 90 mJ – ale postupně klesala |
|  |  | jah-267-bod08-vacuum až bod11 |  | vakuum, opak 3, ampl. 4000 | evakuace na 1,3 torru |
| 2 | Jiddat Al Harasis JAH – 809 achondrit - ureilit | jah-809-bodXX |  |  | hmotnost 4,7 g |
|  |  | jah-809-bod01 až bod06 |  | atmosférický tlak, opakování 5×, amp. 3400 |  |
|  |  | jah-809-bod07-vacuum až bod09 |  | opakování 3×, ampl. 3600 | evakuace na 1,7 torru |
|  |  | jah-809-bod10-vacuum jah-809-bod11-vacuum jah-809-bod12-vacuum |  | bod10 – ampl. 3600, td 900 ns bod11 – ampl. 3200, td 3200 ns bod12 – ampl. 3600, td 500 ns opakování 3× | body 10-12 stejné místo na vzorku |
|  |  | jah-809-bod13-vacuum až bod14 |  | opakování 3×, ampl. 3600, td 900 ns |  |
| 3 | Kamenný NWA 4561 enstatit chondrit | nwa-4561-bodXX |  |  | hmotnost 8,8 g |
|  |  | nwa-4561-až bod05 |  | atmosférický tlak, opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs |  |
|  |  | nwa-4561-bod06-vacuum až bod10 |  | opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs | evakuace na 1,7 torru |
| 4 | Dhofar 1994 – uhlíkatý chondrit CM2 | dhofar-1994-bodXX |  |  | hmotnost 2,2 g |
|  |  | dhofar-1994-bod01 až bod04 |  | opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs |  |
|  |  | dhofar-1994-bod05-vacuum až bod08 |  | opakování 5×, amp. 4000, td 900 ns, gw 5 µs | evakuace na 1,6 torru |
| 5 | Dhofar 1763 uhlíkatý chondrit CM 2 | dhofar-1763-bodXX |  |  | hmotnost 2,6 g |
|  |  | dhofar-1763-bod01 až bod04 |  | opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs |  |
|  |  | dhofar-1763-bod05-vacuum až bod08 |  | opakování 5×, amp. 4000, td 900 ns, gw 5 µs | evakuace na 1,5 torru |
| 6 | Kamenný Sayh al Uhaymir 300 – achondrit – měsíční živcový regolit (feldsphatic regholit) Omán | sau-300-XX |  |  | TKW 152,6 kg |
|  |  | sau-300-01 až 03 |  | opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs |  |
|  |  | sau-300-04-vakuum až 06 |  | opakování 5×, amp. 4000, td 900 ns, gw 5 µs | evakuace na 1,6 torru |
| 7 | NWA 567 obyčejný chondrit H3 | sau-567-bodXX |  |  | hmotnost 11,4 g |
|  |  | sau-567-bod01 až bod03 |  | opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs |  |
|  |  | sau-567-bod04-vacuum až bod06 |  | opakování 5×, amp. 4000, td 900 ns, gw 5 µs | evakuace na 1,6 torru |
| 8 | NWA 869 obyčejný chondrit L3-6 | nwa-869-bodXX |  |  | hmotnost 4,6 g |
|  |  | nwa-869-bod01 až bod03 |  | opakování 5×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs |  |
|  |  | nwa-869-bod04-vacuum až bod06 |  | opakování 5×, amp. 4000, td 900 ns, gw 5 µs | evakuace na 1,6 torru |
| 9 | Čeljabinsk LL5 | celjabinsk-bodXX |  |  | KW více než 100 kg, hmotnost 10,3 g |
|  |  | celjabinsk-bod01 až bod02 |  | opakování 3×, amp. 3600, td 900 ns, gw 5 µs | posun v x |
|  |  | celjabinsk-bod03-až bod05 |  | opakování 3×, amp. 4000, td 900 ns, gw 5 µs | 03 na stejném místě jako 04 |